Компактный датчик точки росы EE355 с диапазоном измерений до -60°С Td идеально подойдет для использования в системах со сжатым воздухом, сушильнях для пластика и в промышленных процессах сушки. Встроенный функционал автоматической калибровки обеспечивает погрешность измерений <2°C Td.

Показания точки росы, точки выпадения инея или объемной концентрации (промилле) выводятся на аналоговый (4-20 мА) и на дискретный выход Modbus RTU. Устройство легко интегрировать в процесс измерений благодаря компактному и крайне прочному корпусу из нержавеющей стали.

Благодаря опциональному преобразователю Modbus — USB и бесплатному ПО для конфигурации EE-PCS пользователь может отрегулировать датчик, задать параметры Modbus и масштабировать сигнал аналогового выхода.

## Датчик точки росы (до -60°С Td), без торговой марки

| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение Точка росы (Td) Диапазон измерений Точность 1) Accuracy = точность Dew point temperature = темп. точки росы Medium temperature = средняя темп. |  |  |  |
| Время отклика t90 | < 5 мин -20 °C Td (-4 °F Td) → -60 °C Td (-76 °F Td) < 15 с -60 °C Td (-76 °F Td) → -20 °C Td (-4 °F Td) |  |  |
| Объемная концентрация (промилле) Диапазон измерений | 20 ... 200 000 промилле |  |  |
| Точность при 20 °C (68 °F) и 1013 мбар | ± (5 промилле + 9% от измеряемого значения) |  |  |
| Выход Аналоговый выход (масштабируемый) | 4...20 мА (3-проводной) RL < 500 Ом |  |  |
| Макс. регулируемого масштабирования | -100…80°C Td (-148...176 °F Td) |  |  |
| Разрешающая способность на выходе | 2 мкА |  |  |
| Дискретный интерфейс | MODBUS RTU (до 32 устройств на одной шине) |  |  |
| Температурная зависимость | ±5 промилле от интервала измерений / °C (отклонение от 20 °C) |  |  |
| Общие Напряжение питания | 18...28 В- |  |  |
| Потребляемый ток при 24 В- | <20 мА + ток нагрузки/ с автоматической калибровкой: 100 мА + ток нагрузки |  |  |
| Диапазон давлений | 0...80 бар |  |  |
| Степень защиты корпуса | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) / IP65 |  |  |
| Электроподключение 2) | M12x1 5-штырьковый выход |  |  |
| Защита датчика | Спеченный фильтр из нержавеющей стали |  |  |
| Диапазон допустимой температуры/влажности | -40...70 °C (-40...158 °F) / 0...100 % RH |  |  |
| Диапазон температуры хранения, °C | -40...60 °C (-40...140 °F) |  |  |
| Электромагнитная совместимость | EN61326-1 EN61326-2-3 О промышленных объектах в соответствии с Правилами Федерального агентства по связи, часть 15, ICES-003, класс B |  |  |
| 1) Заявленная погрешность учитывает погрешность поверки с коэффициентом усиления k=2 (с увеличением стандартной погрешности в 2 раза). Погрешность измеряли в соответствии с EA-4/02 и согласно GUM (Руководство по погрешностям в измерении). 2) В комплект поставки входит соединитель, присоединяемый по месту. |  |  |  |

Габариты указаны в мм (дюймах) 	Схема подключений

Вилка

1...В+

2...аналоговый выход 4...20 мА

3...заземление

4...RS485 A (=D+)

5...RS485 B (=D-)

Камера отбора проб с быстрым соединителем

Камеру отбора проб разработали специально для работы на линиях сжатого воздуха. Она оснащена быстрым соединителем, который подходит для стандартных разъемов в системах сжатого воздуха (DN7.2). Он позволяет устанавливать и извлекать камеру отбора проб, не прерывая работу системы. Расход газа можно отрегулировать полым винтом. Диапазон давлений:  0...10 бар (0...145 фунтов на кв. дюйм).

1 = G 1/2“ или NPT

2 = полый винт

3 = быстрый соединитель (только с G 1/2“)

| Технические характеристики EE355- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба | Резьба G1/2" |  |  |  | PA1 PA2 |
|  | Резьба 1/2“ NPT |  |  |  |  |
| Конфигурация программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| Физические характеристики для аналогового выхода | Температура точки росы | Td | [°C] |  | без кода |
|  | Температура точки инея | Tf | [°C] | для Td < 0 °C выход Tf | MA65 |
|  | Температура точки росы | Td | [°F] |  | MA53 |
|  | Температура точки инея | Tf | [°F] | для Td < 32 °F выход Tf | MA66 |
|  | Объемная доля водяного пара | Wv | (промилле) |  | MA75 |
| Масштабирование аналогового выхода | нижний предел | значение -60 |  |  | без кода |
|  |  |  |  |  | значение SAL |
|  | верхний предел | значение 60 |  |  | без кода |
|  |  |  |  |  | значение SAH |
| Значения для Modbus | [°C] [°F] |  |  |  | без кода |
| RTU |  |  |  |  | U2 |

Комплект поставки

- Датчик EE355 в соответствии с заказом

- Соединитель M12x1, присоединяемый по месту.

- Руководство по эксплуатации: краткая инструкция.

- Акт технического осмотра в соответствии с  DIN EN10204 - 3.1.

Пример заказа

EE355-PA1SAH20

Герметичное при давлении резьбовое соединение: резьба G1/2”

Выход: точка росы Td [°C]

Масштабирование выхода: 4-20 мА = -60...20 °C Td

Единица измерения: °C

Аксессуары

M12x1 соед. кабель с 5-штырьковым разъемом/тонким проволочным выводом, 1,5 м 	HA010819

M12x1 соед. кабель с 5-штырьковым разъемом/тонким проволочным выводом, 5 м 	HA010820

M12x1 соед. кабель с 5-штырьковым разъемом/тонким проволочным выводом, 10 м 	HA010821

Преобразователь Modbus - USB для EE35x			HA011013

Спеченный фильтр из нержавеющей стали			HA010103

Камера отбора проб с быстрым соединителем G 1/2“			HA050102

Камера отбора проб с NPT только с полым винтом			HA050107

Камера отбора проб G 1/2“ для точки росы при атм. давл.	HA050106

Базовая камера отбора проб G 1/2“			HA050103

Базовая камера отбора проб NPT			HA050105